## 00填写说明
实验室搬迁清单三件套 · 填写说明
适用：理化室、仪器室、前处理室整体搬迁；单间或单台设备迁移同样可用。
一、四张表的关系
表1 回答"搬什么、谁拆、搬完怎么校"；表2 回答"当天谁在场、出事怎么办"；表3 回答"哪些东西不能搬、怎么处置"；表4 把前三个表压成一条时间线。顺序不能颠倒：先清单，再方案，最后才是搬。
二、三条最容易漏的填写要求
1. 出厂编号必填。校准申请、维修派工、资产台账全靠它，现场补抄要重新爬一遍机柜。
2. "最长允许断电"必须抄厂家说明书原值，不要自己估。带备用电池的记忆模块、带制冷机的检测器，超时断电会丢参数或损伤部件。
3. 表3 与表1 必须分开装箱。可利用耗材和危险废物混在一车，是最常见的违规来源。
三、判定口径（避免和供应商吵）
· 强制检定只管"列入强制检定目录且用于贸易结算/安全防护/医疗卫生/环境监测"的器具，不是所有仪器都要检定。
· 但凡是搬迁中被拆解、断电超时、受震动倾斜、安装位置改变的设备，都应判断是否影响性能；影响就要重新校准或做期间核查。
· 判定依据写进方案并留痕，比口头约定有用得多。
四、这份表不替代什么
不替代资质认定与实验室认可的变更申请，不替代危险废物转移审批，不替代辐射安全与生物安全审批。涉及这四类的，先办手续再动设备。
河南白泽环保科技有限公司 · 危废物联网与在线监测 · 郑州 · 17719866166
本表可自由复制修改用于内部管理，转载或商用请注明来源。

## 01仪器设备清单
表1 仪器设备清单（逐台登记，出厂编号必填）
填法：出厂编号用于校准申请、维修派工与资产台账，现场补抄成本最高，务必搬前抄全。"是否强制检定"按是否列入强制检定目录且用于贸易结算/安全防护/医疗卫生/环境监测四类用途判定，不确定填"按目录判定"并由质量负责人复核。"拆装责任方"只能填 原厂/授权、企业自拆、专业安装方、气体供应商 四类之一，填了谁就由谁对复装性能负责。
序号 | 设备名称 | 型号 | 出厂编号 | 原值(元) | 当前状态 | 是否强制检定 | 拆装责任方 | 最长允许断电 | 搬迁后处理 | 校准/核查完成日 | 负责人 | 备注
1 | 液相色谱-质谱联用仪 | LC-MS/MS |  |  | 在用 | 否 | 原厂/授权 | 按说明书 | 重新校准+灵敏度核查 |  |  | 机械泵油需更换
2 | 气相色谱仪 | GC-2010 |  |  | 在用 | 否 | 原厂/授权 | 按说明书 | 重新校准+重复性核查 |  |  | 色谱柱两端封堵单独包装
3 | 电感耦合等离子体质谱仪 | ICP-MS |  |  | 在用 | 否 | 原厂 | 按说明书 | 重新校准+检漏 |  |  | 高纯氩气路随主机拆装
4 | 原子吸收分光光度计 | AAS |  |  | 在用 | 否 | 原厂/授权 | 按说明书 | 光路准直+校准 |  |  | 空心阴极灯单独装盒
5 | 电子天平(万分之一) |  |  |  | 在用 | 按目录判定 | 企业自拆 | 不限 | 调水平+砝码重复性+校准 |  |  | 记录新址楼层与震动源
6 | 移液器(各量程) |  |  |  | 在用 | 按目录判定 | 企业自拆 | 不限 | 重复性测试+校准 |  |  | 按量程逐支登记
7 | pH计/电导率仪 |  |  |  | 在用 | 按目录判定 | 企业自拆 | 不限 | 标准液核查 |  |  | 电极单独保湿保存
8 | 马弗炉 |  |  |  | 在用 | 否 | 企业自搬 | 不限 | 温场布点核查 |  |  | 电源相序确认
9 | 鼓风干燥箱 |  |  |  | 在用 | 否 | 企业自搬 | 不限 | 温场布点核查
10 | 高速离心机 |  |  |  | 在用 | 否 | 企业自搬 | 不限 | 转速/定时核查+配平试转 |  |  | 转子单独包装
11 | 超纯水系统 |  |  |  | 在用 | 否 | 厂家指导 | 按说明书 | 产水电阻率+更换滤芯 |  |  | 运输前排空防冻
12 | 通风柜 |  |  |  | 在用 | 否 | 专业安装方 | 不涉及 | 面风速实测+补风平衡 |  |  | 门高固定位置测
13 | 集中供气管路 |  |  |  | 在用 | 否 | 气体供应商 | 不涉及 | 气密性试压+报警器校验 |  |  | 高纯管路不得与压缩空气混用
14 | 生物安全柜 |  |  |  | 在用 | 否 | 原厂/授权 | 按说明书 | 现场检定(高效过滤器+风速) |  |  | 搬迁后必须现场检
15 | X射线荧光光谱仪 |  |  |  | 在用 | 否 | 原厂 | 按说明书 | 环境复测+性能验证 |  |  | 震动/磁场干扰评估

## 02风险清单
表2 风险清单（搬迁当天必须有人在场逐项签字）
填法：先把实验室里所有"会伤人、会污染、会炸"的东西列全，再定当天谁在场、用什么容器、出事怎么处置。这张表空着就开工的方案，现场一定卡住。放射性物品、生物样本、压力容器三类不适用普通搬运流程，须先办审批再动。
序号 | 风险类别 | 具体对象 | 数量/规格 | 存放位置 | 搬迁当天在场人 | 包装/容器要求 | 泄漏或倾倒处置 | 是否需要专业方 | 备注
1 | 易燃易爆气体 | 乙炔钢瓶 |  | 气瓶间 |  | 固定链+瓶帽，直立运输，禁卧放 | 立即关闭瓶阀、通风、禁明火、疏散 | 是 | 与氧气瓶分车分储
2 | 易燃易爆气体 | 氢气钢瓶 |  | 气瓶间 |  | 固定链+瓶帽，直立运输 | 切断气源、通风、禁电气操作 | 是 | 报警器须联动排风
3 | 助燃气体 | 氧气钢瓶 |  | 气瓶间 |  | 固定链+瓶帽，油脂禁用 | 关闭瓶阀、隔离油脂源 | 是 | 严禁与乙炔同车
4 | 腐蚀性试剂 | 硝酸/盐酸/硫酸 |  | 试剂柜 |  | 耐酸容器+二次容器+吸附棉 | 围堵→中和→收集入废液桶 | 否 | 不与有机废液混装
5 | 有毒试剂 | 氰化物/砷标准液 |  | 毒品柜双锁 |  | 原包装+密封袋+单独装箱 | 隔离、通风、按SOP处置、上报 | 是 | 双人双锁登记
6 | 有机溶剂 | 甲醇/乙腈/正己烷 |  | 防爆柜 |  | 原包装+防漏托盘 | 吸附→收集→通风 | 否 | 远离火源
7 | 放射源 | 刻度源/密度计源 |  |  |  | 按许可要求专车专运 | 按辐射事故应急预案 | 是 | 须报属地生态环境部门
8 | 激光设备 | 激光粒度仪/拉曼 |  | 仪器室 |  | 断电+防尘罩+警示标识 | 断电、禁止直视光路 | 否
9 | 制冷剂/真空 | 质谱机械泵、冷水机 |  | 仪器室 |  | 按厂家回收制冷剂、泵油封存 | 通风、防冻、防泄漏 | 是 | 带水运输冬季易冻裂
10 | 高压设备 | 高压灭菌锅/反应釜 |  |  |  | 泄压后运输、阀门锁定 | 泄压、隔离、禁敲击 | 否 | 压力表单独包装
11 | 生物危害 | 菌种/阳性样本 |  | 生物安全柜/冰箱 |  | 三层包装+冷链+专用转运箱 | 按生物安全应急预案 | 是 | 须走生物安全审批
12 | 冷链样本 | 冷藏冷冻样本 |  | 冰箱/液氮罐 |  | 干冰/液氮补给+温度记录仪 | 温度超标按样本失效处理 | 否 | 液氮罐禁密封运输

## 03耗材与危废
表3 耗材与危废清单（危废绝不能随车搬迁）
填法：搬迁是清库的最好时机，但清出来的东西出路完全不同——可继续使用的耗材打包带走；过期试剂、废液、废弃标准物质、被污染耗材一律按危险废物处理，分类收集、贴标签、入暂存间，交持危险废物经营许可证的单位处置，转移执行联单制度。搬场当天最常见的违规就是把这些装进纸箱随车拉走。
序号 | 类别 | 名称 | 主要成分 | 形态 | 数量/重量 | 产生或有效期 | 处置方式 | 承接单位 | 联单编号 | 备注
1 | 废液 | 含重金属废液 | 铅/镉/铬 | 液态 |  |  | 交持证单位处置 |  |  | 不与有机废液混装
2 | 废液 | 有机废液 | 甲醇/乙腈 | 液态 |  |  | 交持证单位处置 |  |  | 单独容器、避光
3 | 废液 | 废酸 | 硝酸/盐酸 | 液态 |  |  | 交持证单位处置 |  |  | 耐酸容器
4 | 废液 | 废碱 | 氢氧化钠 | 液态 |  |  | 交持证单位处置 |  |  | 与废酸分开
5 | 废液 | 管道冲洗水 | 含残留溶剂 | 液态 |  |  | 按性质判定后处置 |  |  | 不得默认当水倒
6 | 过期试剂 | 过期标准溶液 |  | 液态 |  |  | 交持证单位处置 |  |  | 登记后入库
7 | 过期试剂 | 过期固体试剂 |  | 固态 |  |  | 交持证单位处置 |  |  | 按危险性分类
8 | 污染耗材 | 用过的萃取柱/滤膜 |  | 固态 |  |  | 交持证单位处置
9 | 污染耗材 | 手套/吸管/培养皿 |  | 固态 |  |  | 按感染性废物处置 |  |  | 生物类须灭菌后处置
10 | 废弃设备 | 报废仪器 |  | 整机 |  |  | 按资产报废流程 |  |  | 拆除前确认无残留物
11 | 可利用耗材 | 未开封耗材 |  | 固态 |  |  | 打包带走继续使用 | - | - | 与危废严格分开装箱
12 | 包装物 | 空试剂瓶 |  | 固态 |  |  | 清洗后按危废或回收判定 |  |  | 原标签不得撕毁

## 04九节点自查
表4 九节点自查表（按顺序打勾，缺一项先补再往下走）
用法："完成"列填 是/否；填"是"必须同时填"实际完成日"并附对应单据（清单、验收单、校准证书、比对报告），只打勾不留单据等于没做。第⑦项是关键阀门：新址六项没实测签字就进仪器，等于把设备当试验品。
节点 | 要交什么 | 谁签字 | 没做会怎样 | 完成 | 实际完成日 | 遗留问题
① 搬迁总方案 | 五段链条时间表（拆-运-装-校-验），倒排到"恢复出报告日" | 实验室负责人 | 工期失控，校准排期排不上
② 三张清单 | 表1仪器清单（含出厂编号）、表2风险清单、表3耗材与危废清单 | 设备管理员 | 校准申请与资产台账全部要重抄
③ 拆装责任划分 | 逐台标注原厂/企业/专业方，附保修条款确认 | 双方项目经理 | 拆坏无人负责，保修失效
④ 断电断气方案 | 每台仪器最长允许断电时间＋断电前必须完成的动作 | 设备管理员 | 参数丢失、部件损伤
⑤ 危废分离与暂存 | 分类标签、暂存间、处置合同与转移联单 | 安全环保负责人 | 违规转移，被查即罚
⑥ 运输与包装 | 分类装法（精密/大型/带制冷真空）、倾倒指示、运输记录 | 承运方 | 光路偏移、外壳变形
⑦ 新址六项验收 | 电、气、水、风、承重、环境 六项实测单，签字后才许开箱 | 工程方+实验室 | 进机后返工，甚至二次搬迁
⑧ 校准与核查 | 逐台判定表＋校准计划＋期间核查记录 | 质量负责人 | 数据无溯源，评审不过
⑨ 恢复能力确认 | 留样比对报告＋资质变更受理凭证 | 技术负责人 | 带资质出报告属超范围